ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на два броя фабрично нови машини за екстракорпорално кръвообращение и на един брой фабрично нова центрофугална помпена станция за екстракорпорална циркулация, необходими за дейността на отделение по „Кардиохирургия“ – УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД - Пловдив от:

........................................................................................................................................ (наименование на участника и представляващото го лице)

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на горепосочената поръчка, в частта й за самостоятелно обособена позиция № …., както следва:

| № | Технически изисквания към апаратурата посочени от Възложителя | Техническо предложение от Участника | Страница, № .., точка/раздел/графа/абзац, от представените проспекти, спецификации и каталози, от който се потвърждават посочените от участника характеристики на оферирания апарат |
| --- | --- | --- | --- |
| СОП № 1 Доставка на два броя фабрично нови машини за екстракорпорално кръвообращение |  |  |  |
|  | Подвижна конзола за 3 до 6 броя помпи. Възможност за поставяне на различни центрофугални помпи в и около подвижната конзола. Аварийно захранване – от 20 до 180 минути минимум с гаранция на акумулатора 3 години. Ролкови помпи с централна оклузия с продължителен и пулсативенкръвоток – 3 броя. Дигитален и аналогов дисплей за обороти и дебит, с възможност за лесна смяна на ролковите помпи и самозаключваща се оклузия. Двойна ролкова кардиоплегична помпа. С две глави и независимо управление в един ковпус. Задвижване с електродвигатели без ремъчни предавки и без необходимост от обслужване. Подвижен контролен панел, съдържащ дисплей и контролни модули на всички отделни съоръжения с възможност от 3 до 6 слота. Взаимно заменяеми при необходимост. Възможност за окомплектовка със система за мониторинг и измерване на HCT, Vsat, O2,Вен.Темп. Холдер за измерващата глава – 2 броя. 3-канален таймер с различни режими. Температурен монитор. Минимум 4 канала за модул. Термистори и температурни проби за измерване в оксигенатора – 4 броя. Двоен контрол за налягане с два независими канала. Трансдюсери за налалягане и 2 броя холдери за тях. За многократна употреба. Ниво детектор и нива контрол с опция за регулиране на скоростта на помпата и възможност за контрол на 2 помпени глави с. Поставка за ниво детектор. Бъбъл детектор и бъбъл контрол. Чувствителност – 0,004ml(3/16), 0,022ml(1/4),0,065ml(1/2-3/8),0,087ml(3/8). - С визуална и звукова регистрация. С детекция на малки, средни и големи въздушни мехури и възможност за контрол на 2 помпени глави. Газ миксер с две камери. С възможност за свързване с общоболничната система за медицински газове Кардиоплегичен контрол с възможност за напомняне при подаването, включващ контрол за налягане, дебит, бъбъл детектор, таймери за процедурата. Панел за контрол на работата с пулсативен ток. Хоризонтални метални неръждаеми поставки, достатъчно широки за покриване на 2 броя помпи. Държачи за кабели и тръби. Осигурителна поставка за допълнителни инструменти, модули и компоненти. Максимално тегло на цялата система – 90 кг. Челюсти на ролковите помпи –1/2,3/8,1/4,1/8,3/16,17/64,3/32,5/16,3/16 няколко чифта, с различни цветови кодове – за артериалните помпи, за двойната кардиоплегична помпа, включително универсален модифициран конектор за различните видове тръби, настройващ се само с въртене. Стол за перфузионист Топлообменник с цифров дисплей, с три отделни водни резервоара и три отделни циркулации, работещи едновременно с възможност за ръчен и дистанционен контрол и визуализация на параметрите. Дюшек за топлообменник за възрастни пациенти – 2 броя с тръбен сет за него и адаптиращ конектор. Перфузионен софтуер. Наличие на системен софтуер и хардуер за анализ на архив на ЕКК процедури с възможност за трансфер на данните на електронен носител. Хардуер – ноутбук или датапад. Възможност за връзка към допълнителни апарати - пациентен монитор и други. Възможност за допълнително надграждане със стационарни и портативни компоненти с централно и дистанционно управление. Възможност за софтурно надграждане на системата. Възможност за индивидуално конфигуриране на всички параметри според нуждите напарсонала. Възможност за индивидуално сортиране на графиките и показателите при всички параметри. LED лампа с гъвкаво рамо. Наличие на електронно клампиращо устройство. |  |  |
| СОП № 2 Доставка на един брой фабрично нова центрофугална помпена станция за екстракорпорална циркулация |  |  |  |
|  | фабрично нова центрофугална помпена система, предназначена за употреба при екстракорпорална циркулация, с възможност за ползване, като отделен модул за по-дълъг период на реанимация. Системата следва да включва: - Задвижващ агрегат - притежаващ пасивна вентилационна система - скорост от 0 до 300 оборота/мин - точност на скоростта- ±10 оборота/мин - капкова проба- IPX2 - напрежение мин: 20V DC Контролно табло за помпата: 2. RPM дисплей: от 0 до 3500 оборота/мин - Резолюция на показаната актуална стойност: 1 оборот/мин - Резолюция на указаната конфигурирана стойност: 1оборот/мин 3.Обхват на измерване: - поток:от -10 до +10.0 л/мин - резолюция на 7-сегментния дисплей на потока: 0.1 л/мин < 0 л/мин - л/мин > 0 л/мин - точност на измервания поток: ± 10% от актуалната стойност и/или ± 0.1 л/мин 4.Алармени лимити на показвания поток - твърде висок: 0.5 до + 10.0 л/мин - твърде слаб/нисък 0.0 до 5.0 л/мин - ретрограден поток 0.0 до 1.0 л/мин 5.Дисплей на налягането - обхват на дисплея от -99 до +999mmHg - резолюция 1mmHg - точност на отмерените стойности ±5mmHg 6.Електрически параметри - капкова проба- IPX2 - Напрежение 24 V снабдявано, чрез ЕКК/Центрифугална помпена система - Да притежава захранване от 24V и свързващ кабел за ЕЕК - Сензор за потока- измерващ времето за предаване на ултрасоничен пулс по и срещу посоката на потока, измервайки поточните стойности, чрез разликата - Пълен авариен задвижващ агрегат за помпата - Отразяване на скоростта - Резолюция: 500 оборота/мин към LED (започващо от 1000 оборота/мин) - Образен обхват на скоростта: 1000 до 4000 оборота/мин - Точност: ±250 оборота/мин - Електронна дистанционно-контролирана тръбна клампа, с възможност за затваряне на артериалната линия за 300ms, в случай на аларма; да бъде с възможност за автоматично и ръчно опериране; работеща с помощта на UPS-а на Помпената конзола или включена към система. - Центрофугална помпена конзола, включваща: - сензор за ниво и мехурчета, задействащ звукова и визуална аларма в случай на състояние на ниско ниво.Да активира електронната клампа, но да не спира самата помпа. - Сензор за налягане, който при алармиращо състояние на налягането, се използва за звукова и визуална аларма, да не спира самата помпа - Да е снабдена с количка за центрофугалната помпена система, с лостове за монтиране на компонентите и колелца, въртящи се във всички посоки за по-лесно придвижване - Да е снабдена механичен смесител на газове (въздух и кислород) - Наличие на кабелна система, състояща се от 6 компонента. Консуматив към системата: Оксигенатор/ стандартен избор при ЕКМО процедури Мембранен оксигенатор, с възможност за използване до 5дни в реанимация. Интегриран топлообменник от стомана. Максимален кръвен поток 5л./мин, прайм обем до 150мл., площ на мембранната повърхност не повече 1.2м². Фосфорилхолиново покритие на оксигенатора и тръбния сет към него. |  |  |

- Полетата от таблицата се попълват от кандидатите. За всеки СОП участниците следва да посочат техническите характеристики на предлаганите от тях апарат по начин, който позволява съпоставянето им с техническите характеристики на възложителя, а така също и следва да се посочи модела и марката на апарата и наименованието на завода производител.

- При липса на достатъчно информация за преценка за съответствие на предложената апаратура с техническите изисквания на възложителя, участникът ще бъде отстранен.

Дата: ............................ г.

....................................

(име, подпис, печат)