## Sheet1
Автоматична диспенсираща система с инжектор за радиофармацевтик |  | Автоматичната диспенсираща система трябва: | брой | 1
| 1 | Да има CE маркировка съгласно Директива 93/42/ЕИО на Съвета на ЕС
| 2 | Да изпълнява всички условия за съответствие на принципите и ръководствата за добра производствена практика на радиофармацевтичния продукт
| 3 | Да гарантира безпроблемна работа с транспортните контейнери и флакони, в които се доставя радиофармацевтикът, съгласно регистрирацията и разрешението за употреба в Република България
| 4 | Да разполага с операторски панел със сензорен екран
| 5 | Да осигурява всички фази по подготовката на дозата на пациента (дозиране, измерване, калибриране, повторно пълнене) да се извършват автоматично. Допустимо е след повторното пълнене, иглите да се отстраняват от диспенсера ръчно от оператор.
| 6 | Да има вградена система за радиационен мониторинг, показваща постоянно мощността на дозата в близост до мястото на оператора. Системата трябва да дава възможност след всеки цикъл на дозиране да се показва остатъчната активност в контейнера майка
| 7 | Да осигурява достъп в работната среда за извършване на всички дейности по подготовка чрез навлизане с ръкавици, без да се нарушава класификацията на въздуха в камерата
| 8 | Да разполага с минимум един дозов калибратор за контрол на единичната пациентна доза
| 9 | Да разполага с функционалност за автоматично определяне на необходимата активност на пациентната доза в зависимост от теглото на пациента
| 10 | Да осигурява идентификацията на всяка приготвена пациентна доза с персонализирани етикети
| 11 | Да има стандартна екранировка от минимум 50 мм. олово от всички страни, осигуряваща правилната защита на операторите от лъчението на радиофармацевтика
| 12 | Да се гарантира стерилността на процеса чрез използване на съответните филтри. Да се гарантира Class А (ISO 5) на въздуха в контакт с радиофармацевтика
| 13 | Да има система за филтрация на въздуха на изхода с филтър с активен въглен
| 14 | Да има защита от минимум 50 мм олово, включително работната среда и таван
| 15 | Да има защита на предната врата минимум 50 мм. олово, оборудвана с оловно стъкло с минимум 50 мм. оловен еквивалент
| 16 | Да има защитен механизъм за камерата, който да блокира вратата, когато мощността на дозата надхвърли предварително зададен алармен праг
|  | Инжекторът трябва: | брой | 1
| 17 | Да е съвместим за работа с диспенсиращата система
| 18 | Да е с обем на спринцовката/касетата не по-малък от 10 мл.
| 19 | Да има защита от попадане на въздух в линията на инжектиране
| 20 | Да има защита срещу блокиране на линията на инжектиране
| 21 | Да разполага с автономно захранване - акумулаторна батерия, гарантиращо минимално време за работа без презареждане/смяна на батерията 12 часа
| 22 | Да дава възможност за работа без постоянен непосредствен контрол от оператор