## Sheet1
Спецификация на Възложитея | Изисквания на Възложителя | Конкретни параметри- предложени от участника | страница на брошура, каталог или др. докумант от които са видни пораметрите на предложението
Топлинен капацитет на анода | минимум 6,3 MHU
Ъгъл на анода | 7 ˚
Диаметър на анода | минимум 200mm
Максимален аноден ток | Минимум 400mA
Максимално напрежение анод-катод | минимум 140kV
Топлинен капаците на хаубе | минимум 5 500 KHU
Топлоотдаване на анода | минимум 10kW
Максимална мощност при голям фокус за 20 сек | минимум 53 kW
Скорост на ротация на анода | минимум 8400 обр.

## Техничеко предложение
Техническо предложение - образец
Наименование на Участника:
Представлявано от :
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на рентгенова тръба за Ангиограф Radius XP 100 “
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет …..
Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура | Предлагани от участника технически параметри | Производител Произход | Каталожен номер | Страница от каталог (брошура) официален документ от производителя
Рентгенова тръба : въртящ анод
Фокус: малък 0,3 мм при продължителна флорускопия, голям 1,2 мм при импулсна флорускопия и графия
Максимално напрежение на експозицията : 120 kv
Генератор : високо честотен 64 KHz
Вътрешна филтрация : 0,7 мм А1
Обща филтрация: 4,3 мм А1
Работна температура : +10 °C / +30 °C
Максимален топлинен капацитет на анода : 1,120,000 HU
Максимална скорост на охлаждане на анода: 96,000HU/мин.
Аноден диск: 110 мм, Ъгъл на анода 13 градуса
Максимална скорост на охлаждане на корпуса с топлообменник: 56,000 HU/мин.
Колиматор : автоматичен
Предложената от нас тръба е фабрично нова и ще бъде доставена и монтирана с хаубе (когато е приложимо)
Правно обвързващ подпис: | ________/ _______ / _______
Дата