## Обособена позиция 1
Техническа спецификация
Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура | Забележки | Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура за обособена позиция №1
Дигитална ултразвукова система включваща: |  | Дигитална ултразвукова система, включваща:
- Минимум 19” цветен медицински монитор с висок контраст и резолюция, разположен на въртящо се рамо; |  | 1 | Минимум 19” цветен медицински монитор с резолюция мин. 1280 х 1024 пиксела, разположен на въртящо се рамо;
- Възможност за разширяване на образа на цял екран; |  | 2 | Възможност за разширяване на образа на цял екран;
- 3 входа за 2D трансдюсери; |  | 3 | Минимум 3 входа за 2D трансдюсери;
- Да има вграден 3D/4D модул, позволяващ работа с 3D/4D трансдюсери; | Позволява надграждане с 3D и 4D трансдюсери | 4 | Да има вграден 3D/4D модул, позволяващ работа с 3D/4D трансдюсери;
- Апаратът да притежава софтуер за придобиване на 3D образ с използаване на конвенционални 2D трансдюсери; | Тази функционалност значително разширява диагностичните възможности на ехографския апарат, като позволява придобиването на 3D изображение с използване на 2D трансдюсер. В комбинация с патентования високочувствителен цветен Доплер става възможно реконструирането на 3D васкуларизацията на изследваната лезия. При малигнени новообразувания подобна информация би подпомогнала поставянето на диагнозата. | 5 | Да притежава софтуер за придобиване на 3D образ с използване на конвенционални 2D трансдюсери;
- Възможност за автоматично оптимизиране, с един бутон, на: |  | 6 | Да разполага с възможност за автоматично оптимизиране, с един бутон, на:
1. GAIN и STC в В-режим; |  |  | 1. GAIN и TGC в В-режим;
2. Базовата линия и скалата на спектралния доплер; |  |  | 2. Базовата линия и скалата на спектралния доплер;
- Висока честота на повторение на пулсовете (HPRF); |  | 7 | Да разполага с функционалност висока честота на повторение на пулсовете (HPRF);
- Четворна обработка на сигнала за по-бърза работа; |  | 8 | Да разполага с възможност за четворна обработка на сигнала за по-бърза работа;
- Паралелна обработка на сигнала в В – режим; |  | 9 | Да разполага с възможност паралелна обработка на сигнала в В – режим;
|  | 10 | Да разполага с възможност за съхранение на сурови (RAW data) данни, позволяващи постобработка;
- Възможност за съхранение на сурови (RAW data) данни, позволяващи постобработка; |  | 11 | Капацитет на твърдия диск за съхранение на образи: ≥ 500 GB;
-Технология за пространствено-честотно наслагване в реално време; |  | 12 | Да разполага с технология за пространствено-честотно наслагване в реално време;
- Софтуер за подчертаване на контурите на лезиите; |  | 13 | Да разполага със софтуер за подчертаване на контурите на лезиите;
- Софтуер за тъканно-хармонично изображение с пулсова субтракция (THI с PS); |  | 14 | Да разполага със софтуер за тъканно-хармонично изображение с пулсова субтракция;
- Диференциални тъканни хармоници (D-THI), подобряващи качеството на изображението при скопия на дълбоко разположени структури; | Задължителен софтуер при изследване на абдоминални структури. При корпулентни пациенти позволява лесно и ясно визуализиране на анатомичните структури. Без тази опция поставянето на диагнозата би било много трудно. | 15 | Да разполага със софтуер за Диференциални тъканни хармоници (D-THI), подобряващи качеството на изображението при скопия на дълбоко разположени структури;
Интегрирана работна станция с DVI интерфейс; - CD/DVD – записващо устройство; |  | 16 | Да разполага с интегрирана работна станция с DVI интерфейс; CD/DVD – записващо устройство;
|  | 17 | Еластография-техника за визуализация и определяне еластичността на тъканни формации и лезии;
|  | 18 | Да има възможност за надграждане със софтуер за 3D shear wave еластография, чрез използване на 2D трансдюсер;
Ергономия:
|  | 19 | Работна конзола с възможност за безстепенно регулиране по височина;
|  | 20 | Вграден цветен сензорен дисплей за управление;
|  | 21 | Индивидуално заключване на минимум на 2 от колелата;
|  | 22 | Минимум 30 програмируеми бутона на контролния панел - позволява на оператора да конфигурира управлението на системата;
Ехографски режими: |  | Ехографски режими:
- 2D режим; |  | 23 | 2D режим;
- М режим; |  | 24 | М режим;
- Цветен доплер (CDI), с цветен двупосочен мощностен доплер (Color Power Angio); |  | 25 | Цветен доплер, цветен двупосочен мощностен доплер (Color Power Angio);
- Двупосочен цветен Доплер, насложен върху 2D образ с вискока пространствена резолюция; |  | 26 | Двупосочен цветен Доплер, насложен върху 2D образ с висока пространствена резолюция и чувствителност;
|  | 27 | Високочувствителен цветен Доплер, позволяващ визуализация на микро-кръвоносни съдове (артериоли и капиляри) с ниска скорост на потока (≤ 10 mm/s)
- Тъканен доплер (TDI); |  | 28 | Тъканен доплер;
- Пулсов спектрален доплер (PW) с минимална честота на повторение на импулите: от 0,5 до 50 kHZ; |  | 29 | Пулсов спектрален доплер (PW) с минимална честота на повторение на импулите: минимум от 0,5 до 50 kHZ;
|  | 30 | Трапецовиден режим-разширяващ зрителното поле при работа с линейни трансдюсери
Трансдюсери: |  | Трансдюсери:
1. Конвексен трансдюсер за абдоминални изследвания на възрастни, АГ, урология с биопсична приставка: |  | 31 | Конвексен трансдюсер за абдоминални изследвания на възрастни:
-Работни честоти в В-режим от 1,9 до 6,0 MHz; |  |  | 1. Работни честоти в В-режим минимум от 1,9 до 6,0 MHz;
-Работни честоти в THI режим от 3,0 до 6,0 MHz; |  |  | 2. Работни честоти в THI режим минимум от 3,0 до 6,0 MHz;
-Зрително поле: мин. 70°; |  |  | 3. Зрително поле: мин. 70°;
- Пенетрация: мин. 40 см; |  |  | 4. Пенетрация: мин. 40 см;
2. Високочестотен линеен трансдюсер за изследване на малки структури и млечни жлези: |  | 32 | Линеен трансдюсер за изследване на малки структури и млечни жлези:
- Работни честоти в В-режим от 7,2 до 14,0 MHz; |  |  | 1. Работни честоти в В-режим минимум от 7,2 до 14,0 MHz;
-Работни честоти в THI режим от 8,0 до 14,0 MHz; |  |  | 2. Работни честоти в THI режим минимум от 8,0 до 14,0 MHz;
3. Работни честоти в D-THI режим минимум от 13,0 до 18,0 MHz;
- Биопсичен водач; |  |  | 4. Биопсичен водач;
3. Ендокавитален микроконвексен трансдюсер за ендоректални и ендовагинални изследвания: |  | 33 | Ендокавитален микроконвексен трансдюсер за ендоректални и ендовагинални изследвания:
- Работни честоти в В-режим от 4,0 до 8,0 MHz; |  |  | 1. Работни честоти в В-режим минимум от 5,0 до 8,0 MHz;
-Работни честоти в THI режим от 6,0 до 8,0 MHz; |  |  | 2. Работни честоти в THI режим минимум от 6,0 до 8,0 MHz;
3. Зрително поле: мин. 150°;
Допълнителна окомплектовка: |  | Допълнителна окомплектовка:
Черно/бял принтер А6 формат |  | 34 | Черно/бял или цветен принтер А6 формат
Допълнителни възможности за надграждане на ултразвукова система: |  | Да предлага следните допълнителни функционалности за надграждане на ултразвукова система:
- Високочувствителен цветен Доплер, позволяващ визуализация на микро-кръвоносни съдове (артериоли и капиляри) с ниска скорост на потока – под 3 cm/s, при висока кадрова честота и пространствена резолюция. Доплеровата техника да има вграден софтуерен алгоритъм за потискане на ниско честотни трептения от прилежащите тъкани; | Уникална патентована технология, намираща реално приложение при диференциране на малигнени от бенигнени лезии. Изключително информативна при новообразувания в паренхима на млечната жлеза, лезии в черния дроб и други абдоминални органи. |  | 1. Високочувствителен цветен Доплер, позволяващ визуализация на микро-кръвоносни съдове (артериоли и капиляри) с ниска скорост на потока (≤ 1 mm/s), при висока кадрова честота и пространствена резолюция. Доплеровата техника да има вграден софтуерен алгоритъм за потискане на ниско честотни трептения от прилежащите тъкани;
- Възможност за реконструиране на 3D структура на васкуларизацията на изследваната лезия; |  |  | 2. Възможност за придобиване на 3D реконструиран образ на микро-васкуларизацията на съдове с ниска скорост на потока (≤ 1 mm/s) на изследваната лезия посредством 2D трансдюсер;
3. Наличие на минимум 40 програмируеми бутона на контролния панел;
*Предложението на участниците за обособена позиция №1 трябва да е за апарат, произведен през 2017 г., фабрично нов, нерециклиран, неизползван за демонстрационни цели!

## Обособена позиция 2
Техническа спецификация
Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура | Забележки | Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура за обособена позиция №2
Дигитална ултразвукова система включваща: |  | Мобилна дигитална ултразвукова система с компактни размери, включваща:
|  | 1 | Минимум 19” цветен медицински монитор с резолюция мин. 1280 х 1024 пиксела, разположен на въртящо се рамо;
|  | 2 | Възможност за разширяване на образа на цял екран;
|  | 3 | Минимум 3 входа за 2D трансдюсери;
|  | 4 | Да разполага с Възможност за автоматично оптимизиране, с един бутон, на:
1. GAIN и TGC в В-режим;
2. Базовата линия и скалата на спектралния доплер;
|  | 5 | Да разполага с функционалност висока честота на повторение на пулсовете (HPRF);
|  | 6 | Да разполага с възможност за четворна обработка на сигнала за по-бърза работа;
- Паралелна обработка на сигнала в В – режим; |  | 7 | Да разполага с възможност паралелна обработка на сигнала в В – режим;
-Технология за пространствено-честотно наслагване в реално време; |  | 8 | Да разполага с технология за пространствено-честотно наслагване в реално време;
- Софтуер за подчертаване на контурите на лезиите; |  | 9 | Да разполага със софтуер за подчертаване на контурите на лезиите;
- Софтуер за тъканно-хармонично изображение с пулсова субтракция (THI с PS); |  | 10 | Да разполага със софтуер за тъканно-хармонично изображение с пулсова субтракция;
|  | 11 | Възможност за надграждане на системата със софтуер за диференциални тъканни хармоници (D-THI);
Интегрирана работна станция с DVI интерфейс; - CD/DVD – записващо устройство; |  | 12 | Да разполага с: Интегрирана работна станция с DVI интерфейс; CD/DVD – записващо устройство;
Ергономия:
|  | 13 | Вграден цветен сензорен дисплей за управление;
|  | 14 | Работна конзола с възможност за безстепенно регулиране по височина;
|  | 15 | Минимум 20 програмируеми бутони на контролния панел;
|  | 16 | Регулируема конзола, позволяваща сваляне на работната височина на конзолата до ≤ 70 см;
|  | 17 | Индивидуално заключване на минимум на 2 от колелата;
|  | 18 | Компактни външни размери (с цел лесно маневриране и работа в ограничени пространства) [ШхДхВ, cm]: ≤ 50х80х140;
|  | 19 | Тегло на апарата: ≤ 80 kg - цел осигуряване на лесна мобилност;
Ехографски режими: |  | Ехографски режими:
- 2D режим; |  | 20 | 2D режим;
- М режим; |  | 21 | М режим;
- Цветен доплер (CDI), с цветен двупосочен мощностен доплер (Color Power Angio); |  | 22 | Цветен доплер, цветен двупосочен мощностен доплер (Color Power Angio);
- Тъканен доплер (TDI); |  | 23 | Тъканен доплер;
- Пулсов спектрален доплер (PW) с минимална честота на повторение на импулите: от 0,5 до 10 kHZ; |  | 24 | Пулсов спектрален доплер (PW) с минимална честота на повторение на импулите: от 0,5 до 50 kHZ;
Трансдюсери: |  | Трансдюсери:
1. Конвексен трансдюсер за абдоминални изследвания на възрастни, АГ, урология с биопсична приставка: |  | 25 | Конвексен трансдюсер за абдоминални изследвания на възрастни:
-Работни честоти в В-режим от 1,9 до 6,0 MHz; |  |  | 1. Работни честоти в В-режим минимум от 1,9 до 6,0 MHz;
-Работни честоти в THI режим от 3,0 до 6,0 MHz; |  |  | 2. Работни честоти в THI режим минимум от 3,0 до 6,0 MHz;
-Зрително поле: мин. 70°; |  |  | 3. Зрително поле: мин. 70°;
- Пенетрация: мин. 40 см; |  |  | 4. Пенетрация: мин. 40 см;
2. Високочестотен линеен трансдюсер за изследване на малки структури и млечни жлези: |  | 26 | Линеен трансдюсер за изследване на малки структури и млечни жлези:
- Работни честоти в В-режим от 5,0 до 11,0 MHz; |  |  | 1. Работни честоти в В-режим минимум от 5,0 до 11,0 MHz;
-Работни честоти в THI режим от 6,0 до 8,0 MHz; |  |  | 2. Работни честоти в THI режим минимум от 6,0 до 8,0 MHz;
Допълнителна окомплектовка: |  | Допълнителна окомплектовка:
Черно/бял принтер А6 формат |  | 27 | Черно/бял или цветен принтер А6 формат
Допълнителни възможности за надграждане на ултразвукова система: |  |  | Да предлага следните допълнителни функционалности за надграждане на ултразвукова система:
- Възможност за надграждaне с еластография, използваща външно приложено механично въздействие върху тъканите (strain elastography); |  |  | 1. Наличие на минимум 30 програмируеми бутони на работната конзола;
- Възможност за надграждане с високочувствителен цветен Доплер, позволяващ визуализация на микро-кръвоносни съдове (артериоли и капиляри) |  |  | 2. Възможност за надграждане с високочувствителен цветен Доплер, позволяващ визуализация на микро-кръвоносни съдове (артериоли и капиляри) с ниска скорост на потока (≤ 1 mm/s), при висока кадрова честота и пространствена резолюция. Доплеровата техника да има вграден софтуерен алгоритъм за потискане на ниско честотни трептения от прилежащите тъкани;
- Възможност за надграждане със софтуер за реконструиране на 3D структура на васкуларизацията на изследваната лезия; |  |  | 3. Възможност за надграждане със софтуер за придобиване на 3D реконструиран образ на микро-васкуларизацията на съдове с ниска скорост на потока (≤ 1 mm/s) на изследваната лезия посредством 2D трансдюсер;
*Предложението на участниците за обособена позиция №2 трябва да е за фабрично нов апарат, нерециклиран, неизползван за демонстрационни цели!