Техническа спецификация на костен остеоденситометър за цяло тяло

с измерване на телесен състав

- Рентгенов костен остеоденситометър интегриран с моторизирана пациентна маса

- Възможност за изследване на деца и възрастни

- Зони на сканиране – цяло тяло

- Вид на сканиране – лъч тип  тънко ветрило

- Зона на сканиране, позволяваща сканиране на  пациенти в цял ръст до 190 см.;

- Автоматична настройка на тока на тръбата според данните на пациента;

- Автоматично ежедневно калибриране с помощта на фантом;

- Възможност за ръчен режим на сканиране с избор дебелината на тъканите;

- Точност на сканиране (повторяемост на резултатите) – 1% или по-добро;

- Измерване на:  минерална костна  плътност BMD, костно минерално съдържание BMC,  индекс на телесно тегло BMI, BMD цяло тяло, телесен състав цяло тяло (мазнини, BMC, мускули), (анализ на бедрена кост), двоен фемур,

- LVA (латерална вертебрална оценка);

- Изчислявани параметри: средни стандартни отклонения T-score и Z-score, B-score, площ, трендове;

- Цветно картиране на резултатите  директно върху  рентгеновото изображение за оценка на разпределението на костната плътност в различните зони на изследваната анатомична област

- Изчисляване на ъгъла на кифоза при латерално сканиране;

- Графично представяне на разпределението на мазнините, мускулите, BMD в избран разрез на изследвания обект с възможност за измерване дебелината им;

- Увеличаване изображението на избрани области с посочване на телесния състав в конкретната област;

- Оценка на вертебрални фрактури;

- Изчисляване на индекс за оценка на риска от остеопоротична фрактура FRAX съгласно световната здравна организация в  зависимост от BMD и начин на живот;

- Измерване на процент мазнини и сравняване със статистически референтни данни;

- Възможност за ръчно редактиране на образа при наличието на артефакти - потребителят да може да прибавя или изтрива тъкани с цел намаляване на грешката при  калкулация на  BMD при фрактура, импланти или операционни лезии (автоматична детекция на импланти);

- Auto ROI: след извършване не измерването зоните на интерес се разделят автоматично;

- Детекция на формата на костта (хистограма) ;

- Регулиране на ъгъла за прецизно позициониране на зоната на интерес;

- Възможност за ръчно или автоматично очертаване на зоната на интерес за анализ;

- Възможност за създаване на пациентска база данни с преглед на предшестващи изследвания под формата на тренд;

- Възможност за генериране и разпечатване на краен рапорт в различни формати, включително рентгенов образ, таблични данни и графики.

- Възможност за сканирене на пациенти с тегло над 120 кг.;

- Трансфер на образи и данни в DICOM формат и възможност за връзка с PACS системи – трансфер на резултати от измерването на минералната костна плътност, информация за пациента, информация за измерването на мазнините, трендове;

- Окомплектован с компютърна система и принтер;

* или еквивалентни на горепосочените характеристики.

Изготвил:								Съгласувал: